## Slide 1: Bactériologie et Accréditation
Principales exigences à mettre en place
Retour d’expérience
Luc ESSEMILAIRE
Biologiste
ET COFRAC

## Slide 2
Objectif  La maitrise des 5M
Un outil essentiel pour maitriser la qualité des résultats rendus
Matériel
Milieu
Matières 1ères
Réactifs
Echantillons
Produit du processus
Main d’œuvre
Méthodes
En microbiologie, le M (main d’œuvre = compétence) est souvent essentiel.
Résultats fiables sur le CR
Prestations de conseil adaptées
Notes: Mettre réactifs et consommables – échantillons à la place de mat premières

## Slide 3: La norme ISO 15189 : PDCA (&4) et 5M (&5)
Domaine d’application
Références normatives
Termes et définitions
Exigences relatives au management
  4.1 Organisation et management
  4.2 Système de management de la qualité
  4.3 Maitrise des documents
  4.4 Contrats de prestations
  4.5 Examens transmis à des sous traitants
  4.6 Services externes et approvisionnement
  4.7 Prestation de conseils
  4.8 Traitement des réclamations
  4.9 Identification et maitrise des non conformités
  4.10 Actions correctives
  4.11 Actions préventives
  4.12 Amélioration continue
  4.13 Maitrise des enregistrements
  4.14 Evaluation et audits
  4.15 Revue de direction
Exigences techniques
  5.1 Personnel
  5.2 Locaux et conditions environnementales
  5.3 Matériel de laboratoire, réactifs et consommables
  5.4 Processus pré-analytiques
  5.5 Processus analytiques
  5.6 Garantie de qualité des résultats
  5.7 Processus post-analytiques
  5.8 Compte-rendu des résultats
  5.9 Diffusion des résultats
  5.10 Gestion des informations de laboratoire
  Annexe A (informative): Correspondance avec l’ISO 9001:2008 et l’ISO/CEI 17025:2005
  Annexe B (informative): Comparaison entre l’ISO 15189:2007 et l’ISO 15189:2012
  Bibliographie
5M

## Slide 4
Norme 15189 et le SH REF 02
Documentation technique externe (Fiches réactifs et manuels automates – Portée A)
Recommandations des sociétés savantes (REMIC, QUAMIC, CA-SFM, EUCAST…)
Recommandations du COFRAC (SH GTA 01, 02, 04, 06)
La norme énonce les exigences à mettre en place mais ne précise aucun moyen. C’est au laboratoire de trouver la solution adaptée à son contexte.
Il y a une exigence de résultat mais pas d’exigences de moyens.
Les documents importants (critères d’audit)

## Slide 5
Prestation de conseils
Prélèvement, modification
de prescription…
5.4.2 & 4.7
Manuel de prélèvement
(Protocole, milieu, T°, délai)
5.4.2
Rens. Cliniques (RC)
MO adaptés, interprétation
des résultats
5.4.3
Filière échantillon précieux
Contamination croisée…
5.2.3 & 5.2.6
Réception (CAR)
Nature de l’échantillon, volume
Milieu, T°, délai, RC, gestion des NC
Echantillon précieux…
5.4.6.c
Principaux
points critiques
Filière urgence
Echantillons à stabilité courte
Risque Vital
5.4.6.e
Filière routine
Transport
Tournées IDE, inter-sites
(Milieu,T°, délai)
5.4.5
Maitrise du processus pré-analytique ( & 5.4)

## Slide 6
Automates et SI
Méthodes vérifiées (dossiers de VM)
Maintenances réalisées
Méthodes contrôlées (CIQ et EEQ)
Logiciel à jour (CA-SFM)
Mise en culture et incubation
Milieux adaptés, T° et durée
Atmosphères : CO2, ANA, µAER
Métrologie
Cartographie Etuve
Sonde suivi T° et CO2
PSM contrôlé
Densitomètre étalonné
Critères d’alerte
5.9.1.b
Colonies pour Id et ATB
Age, isolée, milieu autorisé
Respect du Mac Farland
Suspension homogène
Tests d’orientation (CIQ, EEQ)
Principaux
points critiques
Environnement maitrisé
Travail sous PSM
Protocole de décontamination
Suivi régulier de stérilité
Suivi de T° ambiante
Tests complémentaires
Incubation prolongée
Tests SARM, BLSE, CMI…
Réactifs et consommables
Essais d’acceptation (5.3.2.3)
Péremption après ouverture
Gestion des versions notices
Maitrise du processus analytique ( & 5.5 – 5.6)

## Slide 7
Interprétations / RC
REMIC, SPILF, HAS…
Harmonisation LBM
SM des résultats
Vérif. systématique
analyse de risque…
5.10.3.e
Règles d’expertise
Mise à jour CA-SFM
Critères d’alerte
5.9.1.b
Conservation (Biothèque)
Echantillons (Id, analyse…)
Milieux de culture
Souches d’intérêt clinique ou
épidémiologique
Principaux
points critiques
Gestion des urgences
5.7.1
Sauvegarde des données
Paillasses
Données brutes automates…
Maitrise du processus post-analytique ( & 5.7 - 5.8 - 5.9)

## Slide 9
Exemples d’application

## Slide 10
Exemples d’application

## Slide 11
Exemples d’application

## Slide 12
Conditions pré-analytiques – Recommandations REMIC 2015
ECHANTILLONS | CONDITIONS PRE-ANALYTIQUES
Hémoculture | Température ambiante (pas de pré-incubation)
LCR | Sans délai (T° de 20°C environ)
Urines (sans conservateur) | 2 heures (T° ambiante) 12 à 24h (2-8°C) Possibilité d'altération des leucocytes au delà de 8 à 12 h.
Urines (avec acide borique) | 48 heures (T° ambiante) Respecter volume urines / conservateur sinon risque d'inhibition de pousse.
Prélèvements broncho-pulmonaires | 2 heures (T° ambiante) – 24 heures à 4°c possible Eviter prolifération bactérienne et diminution de viabilité S. pneumoniae.
Selles (sans conservateur) | 12 heures (2-8°C)
Selles (avec milieu de Cary-Blair) | 48 à 72 heures
Ecouvillons (sans milieu de transport) | 2 heures
Ecouvillons (avec milieu de transport) | Cf. fiche fournisseur 48 heures en général sauf N. gonorrhoeae (24h)
Sperme | 2 heures (T° ambiante) Fragilité de N. gonorrhoeae
Collections closes et séreuses (dont liquides de drain et dialyse) | 2 heures (T° ambiante) Sinon milieu de transport ou à défaut 2-8°C
Prélèvements osseux et articulaires | 2 heures (T° ambiante) Sinon milieu de transport permettant la survie des bactéries fragiles et anaérobies

## Slide 13
Exemples d’application

## Slide 14
Programme de CIQ
Extrait QUAMIC 2017
L’analyse microbiologique ne peut être systématiquement encadrée par des contrôles internes de qualité fréquents et réguliers.
La validation des méthodes en microbiologie se fait majoritairement sur un mode qualitatif, la maitrise des risques repose essentiellement et avant tout sur l’habilitation, la gestion du contrôle de qualité se fait de manière adaptée.

## Slide 15
Programme de CIQ : Recommandations SH GTA 06

## Slide 16: Exemples d’application : CIQ adapté à la technique VITEK

## Slide 17: Exemples d’application : ATB en milieu gélosé
Souches du CQ Eucast pour la routine (Hors Campylobacter et Hélicobacter)

## Slide 18: Recommandations REMIC 2015 – Conservation des souches

## Slide 19
Les dossiers de VM
Les examens de BM peuvent être constitués :
D’une seule méthode / étape / processus (appelée « processus simple »)
Exemple : Recherche d’antigène urinaire Legionella
De l’enchaînement de plusieurs méthodes / étapes / sous-processus faisant appel à des méthodes quantitatives ou qualitatives (appelé « processus complexe »)
Exemple : ECBU

## Slide 20
Processus complexe avec plusieurs sous-processus
SP 1 : Cytologie des urines automatisée
SP 2 : Cytologie des urines manuelle (Kova, Malassez...)
SP 3 : Coloration de Gram automatisée
SP 4 : Coloration de Gram manuelle
SP 5 : Mise en culture et numération des colonies automatisée
SP 6 : Mise en culture et numération des colonies manuelle
SP 7 : Identification sur milieu chromogène
SP 8 : Identification automatisée (SM ou milieu liquide)
SP 9 : Antibiogramme en milieu liquide
SP 10 : Antibiogramme en milieu gélosé (disques)
SP 11 : Antibiogramme en milieu gélosé (E-test)
Exemple de l’ECBU

## Slide 21
Méthode quantitative et qualitative
Extrait QUAMIC 2017
Il ressort que pour la microbiologie, à l’exception de la cytologie urinaire automatisée et de la détermination de la charge virale (en biologie moléculaire), nous ne disposons que de méthodes qualitatives car les notions de justesse, d’intervalle de mesure et d’incertitude sont difficiles, voire impossibles, à déterminer en fonction d’un facteur supplémentaire de variabilité qui n’existe pas dans les autres disciplines : un micro-organisme est vivant. En effet, ce dernier présente une variabilité multifactorielle imprévisible (espèce, souche, état métabolique, nature de l’échantillon, traitement antibiotique, par exemple).